1、影响 X 线照片影像质量的因素：物理因素（密度、对比度、锐利度、颗粒度）；几何因素（失真度）

2、影响照片质量的五大因素是指密度、对比度、锐利度、颗粒度、失真度

3、影响照片锐利度的因素有几何学模糊、移动模糊、屏 -片系统模糊

4、影响照片密度的因素有照射量、管电压、摄影距离、增感率、被照体厚度密度、冲洗因素

5、影响照片射线对比度的因素有 X 线吸收系数、物体厚度、原子序数、组织密度、波长

6、影响照片光学对比度的因素有胶片γ值、 X 线质与量、被照体厚度及密度

7、影响散射线的因素有管电压、被照体厚度、照射野

8、影响照片颗粒度的因数有 X 线量子斑点、胶片卤化银颗粒的尺寸分布、荧光体的尺寸分布

9、影响照片清晰度的主要因素是焦点尺寸

10、照片上某处的透光程度称为透光率，照片阻挡光线的能力称为阻光率，光学密度是阻光率的对数

11、X 线通过人体后，透射线强度与原射线的关系是指数衰减关系

12、决定照片对比度的最大因素是被照体本身因素

13、常将空间分辨力称为高对比度分辨力，密度分辨力称为低对比度分辨力

14、焦点的极限分辨力：焦点大分辨力低，焦点面上 X 线量分布为单峰时分辨力高，可用星卡测试，R=1/2d

15、X 线的焦点特性是趋向阳极端有效焦点小，趋向阴极端有效焦点大

16、X 线管焦点小，其分辨率就大

17、焦点尺寸越大，半影越大，影像越模糊

18、0.2mm 的半影模糊值就是模糊阈值

19、中心 X 线以外的线称为斜射线

20、放大摄影 X 线管焦点应等于或小于0.3

21、放大摄影能将细小结构显示清楚，其原因是将高频信号转变为低频信号

22、在普通摄影检查原则中，一般摄影管电压超过60kV 是应使用滤线器

23、X 线摄影当中，因康普顿效应而产生的散射 X 线向四方传播，到达前方的散射线使胶片产生灰雾，到达侧面的散射线， 对工作人员的防护带来困难

24、空间分辨率的表示单位是 LP/mm，可通过线对测试卡测得该值

25、影响 X 线照片清晰度的观察条件是指观片灯亮度、肉眼的 MTF、室内照明条件及环境明暗程度

26、照片斑点产生的因素是屏、片结构原因和 X 线量子涨落原因量子斑点为主，增大 mAs 可减少量子斑点

27、管电压升高，摄影条件宽容度增大

28、X 线通过三棱镜不发生折射

29、在常规体层摄影中，“体层面”指的是支点所在平面只有在支点同高度的层面投影在片中清晰显示，该层面上下组 织的投影变模糊或消失

30、乳腺均为软组织结构，为提高软组织间的影像对比，摄影时需采用低电压、高分辨率胶片、单面增感屏及对乳腺施 加压迫的方法，常规摄取轴位及侧斜位

31、增感屏的增感系数不影响 X 线对比度

32、照射野大，则到达胶片的散射 X 线多，密度会增加

33、滤线栅栅比是栅条高度与栅条间距之比

34、成人心脏摄影的焦片距是 200cm，胸部摄影 180cm，四肢骨 100cm

35、颈椎右前斜位摄影观察的是右侧椎间孔

36、足内斜位摄影时，足底与暗盒的夹角为 30-45度

37、扫描层厚在 3-5mm 范围内时称薄层扫描

38、光电效应不产生有效的散射，不产生灰雾，可以增加 X 线对比度

39、曝光时间和光强度乘积相等而所形成的密度不等的现象为互易律失效

40、普通旋转阳极启动时间在 1.0S 以内，高速旋转阳极在 2.5s 内，功率多在 20-50KW，高者可达150KW

41、旋转阳极启动定子线圈安装在球管内阳极端，一般有两个

42、胶片上形成的银颗粒的空间分布称为潜影

43、放大率 M=1+0.2/F（焦点大小） 44、空气间隙法的作用是抑制散射线

45、标准储存温度为10~15℃，片盒应竖直放置，湿度为40%~60%，冷藏的胶片不可直接使用

46、传统颗粒胶片的感光材料为 AgBr+AgI 扁平颗粒胶片的感光材料为 AgBr

47、晶体颗粒大小不一宽容度大，颗粒小，分辨率高

48、不能用于感光材料的 AgF-易溶于水

49、高温快显胶片的附加层包括防灰雾剂、稳定剂、增塑剂、表面活性剂和润滑剂

50、扁平颗粒采用荧光交叠控制技术，减少影像模糊

51、X 线的胶片特性曲线是描绘曝光量与所产生的密度之间关系的一条曲线横坐标为曝光量，以对数值 lgE 表示；纵坐标 为密度，以 D 表示

52、阳极特性曲线指：恒定灯丝加热电压下，管电压与管电流之间的关系曲线

53、医用胶片产生密度 1.0所需曝光量的倒数为感光度

54、感光材料未经曝光，直接显影后产生的密度为本底灰雾

55、乳剂灰雾和片基灰雾合成本底灰雾

56、感蓝胶片吸收光谱的峰值在420nm；感绿胶片的吸收光谱的峰值在550nm

57、增感屏的结构包括：①基层；②荧光体层；③保护层；④反射层或吸收层

58、在照片上产生同等密度为 1.0时，无屏与有屏所需照射量之比，称为增感率

59、温度高、定影液 PH 适当及定影液的活性强，水洗速率大

60、显影液长时间放置后，及时没有冲洗胶片，由于与空气接触，显影剂在碱性溶液中极易被氧化、变色，致使显影液 疲劳，显影能力低下

61、显影补充液：显影剂、保护剂、促进剂、缓冲剂、坚膜剂、抑制剂容积

62、定影液：定影剂、坚膜剂、保护剂、中和剂

63、感光颗粒大小不均对比度小，宽容度大

64、普通标准型增感屏荧光体（钨酸钙）；软组织摄影用屏（硫酸锌）；高电压用屏（硫酸铅钡）；透视荧光屏（硫化锌镉）；稀土增感屏（硫氧化钇）

65、矩阵在数学上表示一个横成行、纵成列的数字方阵，用行列的形式表示

66、重建像素大小=视野大小/矩阵大小当视野大小固定矩阵越大，像素越小

67、像素位数越多灰度级数越多，图像细节越多，图像越细腻

68、反差系数大，宽容度小，锐利度高

69、反差系数小，宽容度大，信息多，层次丰富，摄影条件通融性大

70、X 线影像中观察到的亮度水平随机搏动称为噪声

71、一般数字图像的形式包括分割、信息采集、量化（A/D 转换）和显示

72、CR 中没有增感屏 CR 成像过程中， IP 板将 X 线转化为可见光

73、谐调曲线移动量（GS）能改变整幅图像密度的处理参数；谐调曲线类型（GT）与胶片 r 指作用类似；旋转量（GA） 能改变图像的对比度。

74、CR 影像版上存留的是模拟图像，需要经过后续影像读出和模数转换才能成为数字图像

75、IP 板中含有光激励存储荧光体，可以将 X 线转化为可见光

76、DR 的影响载体是平板探测器（FPD）

77、CR 成像过程中，IP 将 X 线转化为可见光，再由光电转化器件转化为电信号

78、CR 中 IP 的线性范围是1:10000

79、CR 的四象限理论：第一象限 IP 的固有特性（PSL），第二象限输入与数字输出信号之间的关系（IRD），第三象限影像 处理装置显示出适用于诊断的影像（IPC），第四象限影像记录装置（IRC）

80、多丝正比电离室探测器属直接转换式，是狭缝扫描装置，但不属于平板探测器

81、碘化铯为常用的间接 DR 闪烁体

82、直接数字化 X 射线摄影，硒物质直接转换技术 X 射线的吸收率高于间接转换技术3~4倍

83、直接 FPD 中将射线转化成电信号的是非晶硒

84、CR 的图像处理包括灰阶处理、窗位处理、时间减影处理、X 线吸收率减影处理

85、IP 上的影像信息8小时后会丢失25%左右的信息

86、CR 的中文全称为计算机 X 线摄影

87、DSA 的中文全称叫做数字减影血管造影

88、DSA 中采集到的存储于储存器1中的没有对比剂的图像为 mask 影像，即蒙片，也称掩膜图像

89、DSA 的成像方式分为静脉 DSA（外周静脉法和中心静脉法）和动脉 DSA（选择性动脉 DSA 和超选择性动脉 DSA）

90、DSA 的时间减影有常规方式、脉冲方式、超脉冲方式、连续方式、时间间隔差方式、路标方式、心电触发脉冲方式

91、动脉 DSA（IADSA）的优点：造影剂浓度低、减少了移动伪影、血管交叠少、灵活性大便于介入治疗

92、混合减影经历了两个阶段，先消除软组织，后消除骨组织，最后只剩下血管像

93、DSA 能量减影常使用的两种管电压为70kV 和130kV

94、DSA 设备包括：IITV、高分辨力摄像管、计算机、显示器和操作台 95、CT 成像只依赖 CT 值即转化后的衰减系数成像，不是多参数成像

96、窗宽指 CT 图像上所能显示的 CT 值的范围，即当数据高于此值时无论多少都全为白，低于此值则全为黑）

97、窗宽主要影响图像的对比度，窗宽大，图像层次多，对比度差

98、窗位指以欲观察组织的 CT 值为中心，主要影响图像的亮度；窗位越高图像越黑，窗位越低，图像越白

99、滑环与电刷技术解决了螺旋 CT 的馈电技术，使 CT 成为可能

100、FOV 属于重建参数，不是扫描参数

101、CT 值的单位是豪斯菲尔德单位（HU）

102、多层螺旋 CT 的成像特点是：①扫描速度更快；②图像空间分辨率提高；③CT 透视定位更加准确；④提高了 X 线的 利用率

103、螺旋 CT 需要球管连续旋转曝光，因此要求散热能力强，热容量大

104、CT 值定义公式中的常数（k）为1000

105、高压滑环的缺点是碳刷和滑环接触容易打火放电造成干扰

106、人眼仅能分辨 16个灰阶，人体共有 2000个灰阶，被划分为 125个 Hu（CT 值）

107、T1弛豫时间是指纵向磁化矢量恢复至平衡态 63%时所经历的时间

108、CT 探测器将接受到得信号转换为电信号即模拟信号

109、螺旋 CT 扫描又可称为容积扫描

110、多层螺旋 CT 重建预处理方法包括：扫描交叠采样的修正、Z 轴滤过长轴内插法、扇形束重建、多层锥形束体层重建 螺距等于旋转架旋转一周床运动的距离与层厚或射线准直宽度的比值

111、CT 滤波函数中软组织模式是一种平滑函数，不会强化边缘，反而会降低边缘锐利度

112、数字图像的处理有函数过滤、图像降噪、图像强化、图像重建、灰度处理、频率处理、均衡处理

113、用原始数据经过计算而得到影像数据的转换过程称为重建

114、将连续变化的灰度或密度信息转化成离散的数字信号的过程称为量化

115、水的 CT 值为0，空气为-1000，致密骨为+1000

116、成像技术经历的三个阶段视频多幅照相、湿式激光打印、干式激光打印

117、视频多幅相机主要通过 CRT（阴极射线管）显像

118、1984年激光成像技术开始应用于医学

119、激光打印机最初仍旧使用感光胶片，经暗室显影、定影后显像，也叫湿式激光打印技术

120、目前使用的打印机主要有激光、喷墨和热升华打印机

121、医用专业打印有干、湿式激光胶片成像、热敏胶片成像、喷墨成像等

122、使用激光胶片应注意防热源，胶片不能弯折，保存温度5-20°为宜

123、最先应用于激光相机的是气体氦氖激光器（波长633nm）

124、红外激光打印机体积小效率高，波长为670-820nm

125、湿式激光打印机一般采用氦氖激光器；干式激光打印机一般采用红外激光器

126、激光扫描系统是激光打印机的核心部件

127、激光胶片特点分辨率高、耗能低、影像稳定、含银量低、显影无污染、成本低

128、热敏打印机的核心部件是热敏头

129、碘对比剂造影病人表现为轻度碘过敏反应的是面颊潮红

130、X 线吸收效率最低的增感屏是钨酸钙

131、主要经肝脏排泄的口服对比剂是碘番酸

132、小于10°照射角的体层称厚层体层

133、照片产生反转的原因是潜影溴化的结果

134、X 线几何投影关系中，M=1+b/a，M 表示放大率， b 肢片距 a 焦肢距

135、放大摄影能将细小结构显示清楚，其原因是将高频信号转换成低频信号

136、滤线栅使用原则中，X 线管管电压须超过60kV

137、CT 图像重建理论来源于奥地利数学家雷登的理论

138、CT 的发明人是英国人豪斯菲尔德

139、颅内最常见的生理性钙化为松果体钙化

140、正常肾脊角角度为15至25度

141、碘过敏试验方法：静脉注射试验、口服试验、舌下试验、眼结合膜试验

142、最有效的碘过敏试验方法是静脉注射试验

143、胸骨正位摄影宜用的呼吸方式为均匀缓慢连续浅呼吸

144、常规腹部摄影的呼吸方式为深吸气后屏气曝光

145、经肾脏排泄的非离子型对比剂是甲泛葡糖

146、X 线射线物理效应：穿透作用、电离作用、荧光作用、热作用

147、γ照相机获得的全身或局部组织的显像是平面显像

148、体层 X 线管运行的最大幅度（角度）称为荡角

149、第一代 CT 采用的图像重建方法为迭代法

150、目前 CT 常用的图像重建算法是滤过反投影法

151、高千伏摄影应用管电压为120~150kV，软组织摄影应用管电压为25~40kV

152、影像增强管的结构包括铝基板、荧光体层、隔离层、光电面

153、T2*小于 T2的原因是主磁场非均匀度

154、横突最长的椎体是第3腰椎

155、静脉注射碘过敏试验，一般注射后15分钟后观察反应

156、使用增感屏可使影像分辨力增加、清晰度下降、对比度增加、影像斑点减少、影像反差增加

157、颌顶位又称为下上轴位

158、第一腰椎的体表定位标志为剑突与脐连线中点

159、标准姿势时，前臂偏上臂轴线外侧10度至15度角

160、增感屏增感率是指达到密度1.0时，无屏与有屏所需曝光量之比

161、通常中档 CT 机的空间分辨率是10LP/cm

162、计算 CT 值的公式是根据水的线性衰减系数

163、感蓝片也叫色盲片；感绿片也叫正色片

164、CT 胶片在分类中属于单面药膜感绿胶片

165、照片密度值为2.0时对应的透光率是1/100

166、放大摄影 X 线管焦点应等于或小于 0.3

167、照片影像仅在某一部分出现模糊，可能性最大的是屏－片接触不良

168、X 线胶片卤化银颗粒平均大小为1.71μm

169、若某图像中的最高频率成分为15kHz，则采样频率至少应为30 kHz（两倍原理）

170、数字图像形成过程包括：信息采集、量化、转换、分割。不包括重建

171、能改变图像的对比度的是 GA。能改变整幅图像的密度的是 GS

172、提高微细强度差异的可觉察性的是均衡处理

173、突出重要内容，抑制次要内容的是强化处理

174、主要调节影像的对比度和整体密度的是灰度处理

175、属于边缘锐化技术的是频率处理

176、数字图像的形成过程是分割－采样－量化

177、重建像素大小＝视野大小/矩阵大小

178、多幅相机成像胶片适用于 CT、MR、DSA、ECT，不适用于 CR 179、CR 中光激励发光的波长为390~490nm

180、IP 曝光后，应在8小时内进行信号读取

181、CR－计算机 X 线摄影。DR-数字 X 线摄影

182、DSA 是 X 线电视系统与计算机数字图像系统的结合 183、DSA 的常用成像方式是时间减影

184、DSA 的时间减影方式：连续方式、脉冲方式、路标方式、常规方式。

185、和中心注射对比剂相比，外周注射时碘信号值大约减少20%

186、混合减影经历了先消除软组织，后消除骨组织两个阶段

187、在 DSA 检查中，与提高信噪比直接相关的因素是 X 线剂量

188、电源容量的单位是 kVA

189、灯丝变压器的次极电压一般在5~15V 190、高压变压器：初级线径大，次级线径小

191、X 线机控制电路设有多种保护，有：冷高压保护；容量保护；空间电荷保护；旋转阳极启动保护

192、腹部影像检查中，病人受辐射剂量相对最少的检查方法是 DR 检查 193、CT 成像原理利用的是 X 线的吸收衰减特性

194、磁共振成像时先有 K 空间信号，再有实际磁共振图像

195、MRI 层厚增大后，会使：分辨率降低；信噪比提高；采集层数可减少；产生部分容积效应；不会缩短 TR 时间

196、湿式为化学显影，干式为物理显影

197、观打印机发展史最早出现的打印机是视频多幅相机

198、干式打印机中需要使用色带的是彩色热升华打印机 199、控制激光打印机激光束强度的是激光调节器

200、非激光、含银盐直接热敏胶片结构包括保护层、片基层、记录层（热敏层）、抗静电层

201、湿式激光胶片一般分5层，其中乳剂层也被称为感光层

202、热敏相机分为直热式、热升华式

203、彩色热升华打印机多用于核医学及超声科图像打印

204、双膜部件相机是指热升华式热敏相机

205、CT 图像重建算法有反投影法、迭代法、滤波反投影法、傅里叶重建法

206、目前广泛应用的 CT 图像重建算法是滤波反投影法

207、CT 增强扫描应用最广泛的对比剂是水溶性碘对比剂

208、CT 图像后处理技术包括 MPR、CPR、SSD、VRT

209、离子型对比剂的特点是高渗性、高离子性、弱亲水性

210、对感兴趣的部位或层面作较薄的层厚层距扫描称目标扫描

211、胶片特性曲线中与潜影溴化有关的是反转部

212、灰度处理主要用来改善影像对比度、调节图像整体密度

213、旋转量主要用来改变对比度，旋转量越大，对比度越大

214、频率处理是一种边缘锐化技术，高频等级用于增强小结构

215、CT滤波函数中软组织模式是一种平滑函数，不会强化边缘，反而会降低边缘锐利度。